购置清单及技术参数需求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及配件 | 数量 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能酶标仪 | 1.功能：支持紫外-可见吸收光，顶部及底部荧光，时间分辨荧光，荧光共振能量转移，荧光光谱扫描，化学发光，发光光谱扫描等 2.光路设计：四光栅光路和高效灵敏的滤光片-二相色镜光路，气体控制模块用于活细胞分析。 3.光源：光栅光路和滤光片光路有两个独立的高能氙灯，光源能量可根据样品信号强度进行调整，能量强度可调。 4.检测器：光电二极管(PDT)，光栅光路和滤光片光路为两个独立的光电倍增管（PMT） 5.全波长扫描功能：光吸收、荧光强度 (FI)、时间延迟扫描 (TRF)、化学发光。 6.振荡功能：线性，轨道，双轨道 7.温控范围：室温+4℃至70℃，±0.5 °C @ 37 °C 8. 梯度温控： 可以对检测板上下设置差异温度，有效防止凝集现象产生 9.气体控制：可选配独立气体控制模块，控制O2和CO2浓度。 10.吸收光功能：230-999 nm, 1 nm 步进；OD分辨率： 0.0001 OD；测量范围：0-4.0 OD； 11.OD 准确性： < 1% @ 2.0 OD；OD 重复性： < 0.5% @ 2.0 OD 12.光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 13.荧光灵敏度： 光栅：顶部≤2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 )，底部：5 pM 荧光素 ( 0.5 fmol/孔 384孔板 ) 滤光片：≤0.25 pM 荧光素 ( 0.025 fmol/孔 384孔板 ) 14. 荧光检测范围：200-700nm（850nm可选） 15. 带宽：9-50nm，1nm步进连续可调 16.发光灵敏度：≤10 amol /孔 ATP闪光分析 ( 96孔 )，100amol/孔 辉光分析 17. 探头自动扫描：探头高度可在0-16mm范围内进行自动扫描，选择最佳检测探头高度。 18. 高精度孔域扫描：可选99×99点矩阵扫描，并可根据样品形状选择扫描区域大小 19. 兼容版型：6-384孔板，支持兼容微量检测板，用于低至2ul核酸蛋白样品分析 20.软件:正版中文仪器控制及数据分析软件,可对原始数据进行多重运算，自动背景扣除，可根据需要设定参照值，并根据标准曲线自动运算样品浓度，可运算动力学反应速率，给出最大、最小及平均反应速率，并可进行EC50、3D扫描和Z-Prime等统计学分析 21.由厂家或总代理商负责安装调试及保修服务，保修不低于一年。必须提供厂家或总代理商售后服务承诺书 22.基本配置 22.1主机（四光珊及滤光片整合一体化系统，包含荧光、时间分辨荧光、荧光偏振、发光、紫外-可见吸收光检测模块） 1套 22.2 数据采集及分析软件 1套 22.3 工作站 1套 | 1台 | 是 |
| 2 | 物性测试仪 | 1.主要测试指标： 仪器需满足但不限于下述指标的检测：食品、医药、化工、材料领域物性测定。硬度、松弛、柔软性、断裂强度、回复性、弹性等指标进行系统测定，以量化的指标来评价产品的特性，广泛应用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、谷物、糖果、果蔬、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品等的物性分析、流变性能。 2.硬件指标 2.1、测试范围和精度：最大测试范围≥400mm，分辨率0.001 mm。 2.2、具有样品高度自动测定和标准块规自行校正距离准确度等功能。 2.3、测试应力范围和精度：最大测试应力范围≥50 Kg，精度0.01%-0.005%。 2.4、使用可更换感应元组件，可选500g、5Kg、10Kg、20Kg、30Kg、50Kg等多规格感应元组件。 2.5、应力精度校准：可用追溯到国家计量院校验的第三方标准砝码自行校正。 2.6、安全过载保护：多重承载保护装置及高度校正和力量校正超预警标示，测试过程中感应元组件过载时仪器会自动停止。 2.7、测试速度与精度：0.01～45mm/sec；测试后速度：0.01～50mm/s；试验速度越宽，物性测试仪的扩展性越好，有利于一些探索性或尝试性工作的开展。 2.8、数据采集率：可调 20-2000组/秒. 2.9、仪器测试速度自动化控制程序（PID），自动补偿刚性数值； 2.10、一机多用扩充功能：仪器具有两个拓展接口，可外界温度控制接口，可拓展流变测试功能。 3.软件指标 3.1、软件永久免费更新：可在Win 7.0、Win 8.0、Win 10 (64位)版本以上执行，并提供网络免费软件下载更新服务，仪器内部固件可由软件更新优化，属进口仪器应具备中、英文等多个国家语言可选，可以切换使用不同语言。 3.2、单次测试、黏度测试、全质构分析测试(TPA)、松弛测试、衰减度测试、蠕变测试、循环测试等多种测试功能，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果； 3.3、 支持自由组合不同测试模块，实现连续运动轨迹 3.4、结果呈现：实验方案与结果报告，可将测试条件一键设好，测定结果可同步取得图形，结果及合成报告多种形式导出形式；可用软件同步移动观察数据曲线。 3.5、结果直观：测试指标硬度（Hardness）、脆性（Fracturability）、黏附性（Adhesiveness）、弹性（Springiness）、咀嚼性（Chewiness）、胶着性（Gumminess）、内聚性（Cohesiveness）、回复性（Resilience）、凝胶强度（Gel Strength）无需编程，一键可得； 3.6、选配扩展数据模块：应变，应力，杨氏模量，泊松比等 3.7、数据处理：可与自动产生数据分析结果表与报告档案，显示平均值、标准偏差(SD)、变异系数（CV）最大值、最小值等，快速便利不同批次的数值分析与评估。 3.8、软件分析功能化；软件自带算法，全质构（TPA）测试结果可通过雷达图直观显示；软件可对测试结果直接优化筛选； 3.9、实时显示：软件带有实时显示框，实时显示力、时间、距离、最大力等，检测过程数据可以实时显示小数点后四位，用户直观看到检测数据的变化。 3.10测值单位选择与显示：灵活设定显示温度、距离、力(gf、kgf、N、lb、、oz、mN)、时间、应力(gf/mm2、kpa、MPa、N/mm2、lb/in2、kg/m2、kPa、N/m2)、应变(%)及ohms、dB、温度（℃、℉）等于软件上。 3.11权限管理：使用多级权限管理，可设立不低于百种权限的实验角色，具有数据保密、实验独立等功能； 3.12法规要求FDA 21CFR Part 11和PIC/S法规要求审计追踪功能； 4.售后服务要求：仪器免费保修1年，免费安装调试，每年至少1次免费参加公司培训班，对操作技术人员的操作、维修、保养等方面进行培训。 5.仪器配置要求 5.1、物性测试仪1台【含操作软件中英文界面1套、5kg，20kg，2套力量感应元、含1kg标准砝码1个（经国家标准计量单位验证）】。 5.2、测试平台一套 5.3、包含但不限于下述探头：15套工具和探头（包含食品，肉品，农产品等领域的广泛测试应用） 5.3.1 1kg标准砝码。 5.3.2柱形探头：AACC (74-09)测试面包硬度的标准方法。 圆柱型平底探头：探头圆周设计成圆边，可避免因锐角造成边缘切割与剪切作用，适用于测试海绵蛋榚、吐司面包等质地的硬度（hardness）、弹性以及新鲜度等，符合AACC 74-09标准测试方法。用于测试焙烤食品质地、口感等。 5.3.3锥形探头：可测量老酸奶、奶酪、块状黄油、人造奶油、冰淇淋等稠性样品的延展性、柔软度及粘着性。 5.3.4针型探头：用于穿刺或挤压检测，可以测量样品的表皮强度，抗压性，水果，豆腐干的坚实度，破裂强度等。 5.3.5球形探头：主要藉由测定肉质的柔软性、弹性等变化，观察肉质的新鲜度，亦可观察加工副产品的组织质地，或不同添加物对鱼浆凝胶强度的变化。 5.3.6压盘探头：可测试面包、馒头，鸡蛋，高分子材料等烘烤食品的回复性, 弹性,粘弹性等感官物性指标。 5.3.7剪切探头：包括了Warner Bratzler切刀和斜口、直角切刀，侧边可限制形变。主要用于观察样品受到剪切、切断时的应力变化；除适用测定肉质的韧性与新鲜度外，亦可应用于畜产、水产、炼制，豆腐等加工制品，如香肠、火腿、黑轮，甚至通心面条、蔬菜组织等测定。 5.3.8取样器：用于水果，食品，豆腐，肉品，等样品的取样，也是农业部标准中肉嫩度测试中规定的肉制品专用取样器。 5.3.9液体挤压探头：挤压装置，附三种大小不同之圆盘。适用于果酱、番茄酱、胶体溶液、海鲜酱等样品的粘性、粘稠度粘连性的测试。 5.3.10凝胶探头：凝胶强度标准测试系统： 测试胶体的专用探头，根据美国ASTM与欧洲凝胶协会的共同协定，从1998/7/1起统一使用此套附件进行标准凝胶强度测试。凝胶是低温度肉制品中最重要的添加剂，也可以测试不同加工处理方法及不同原料对胶体强度的影响。 5.3.11轻型切刀探头：拟刀片切割，适用于较软质地的样品，主要测其弹性、柔软度、咀嚼性及粘着性等。 5.3.12面条制备探头：面团处理模具。 5.3.13面条拉伸探头：该装置可用于测量面条的断裂强度，通过探头向上移动可以测量面条的拉伸强度。 5.3.14面团发酵探头：用于面及面制品，可测量面团的硬度和发酵率。 5.3.15 面团粘性探头：主要用于面团粘性的测试，也可以用于米糕等具有粘弹性样品的胶粘性测试。 5.3.16面皮破裂测试装置：用于测量片状样品的破裂强度及延展性能。 5.4工作站一套。 6.技术服务 6.1、供应商免费提供操作手册中/英文各壹套。 6.2、中文教学视频一套。 6.3、自仪器安装调试合格之日起免费保固壹年，超出保固日起，十年保修；软件永久免费升级。 6.4、用户现场免费安装、调试、培训。 6.5、永久提供实验方案建立及提供服务。 6.6、IQ/OQ文件：包括方案、所有测试记录和报告。 7.仪器工作环境 7.1 供电要求电源 电压： 220V+/-10% 单相；频率：50/60Hz； 电源容量：700VA 7.2环境要求 工作温度：5 ~ 40度（主机）；相对湿度；20% ~ 80%，无冷凝 7.3 空间需求 空间：1485mm×1130mm(宽×深） ★8.由厂家或总代理商负责安装调试及保修服务，保修不低于一年。必须提供厂家或总代理商售后服务承诺书 | 1台 | 是 |
| 3 | 多角度色差仪 | - 测量几何结构： 5个测量角度（5个光源，1个接收器） - 颜色测量角度： 45° 接收器 45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110°照明 - 测量区域 直径约12mm - 光源 LED - 灯泡寿命 十年 - 光谱范围 400nm-700nm - 光谱间隔 10 nm - 测量范围 0 - 600 % 反射率 - 标准光源 A, C, D50, D65，F2, F7, F11 & F12 - 视角 2° 和 10° - 色度数据 L*a*b*, L*C*h°, ΔE*; ΔECMC; ΔE DIN6175,ΔE94，ΔE99， ΔE2000，Flop Index，Audi2000 - 颜色再现性（BCRA色砖） ΔE* < 0.10，在所有BCRA色板上测量之平均值 - 仪器台间差 0.18 ΔE*（参比BCRA标准色砖平均值） - 白板重复性 ΔE* < 0.02 - 触发模式 压力感应触发，触屏触发，按键触发，软件触发 - 测量时间 2.5秒 - 校准 内置集成校正，外置标准白板 - 校准间隔 常规21天 - 操作屏幕 TFT彩色显示屏 - 连接 USB 2.0 和WiFi （仅限适用国家） - 存储 1800 个样品 - 电源 内置锂电池 - 工作温度 10°C至35°C，湿度不超过80%，无冷凝 - 存储温度 -20°C至50°C，湿度不超过80%，无冷凝 - 尺寸 18cm x 7cm x 9.5cm 长x宽x高 - 重量 0.6kg - 符合标准 ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194， E2539; DIN 5033,5036， 6174，6175-1, 6175-2; ISO 7724， 11664-4; SAE J1545 28、语言支持 中文，德语, 法语, 英文,葡萄牙语, 西班牙语, 韩语, 日本, 意大利语 29、仪器配置：台式色差仪主机 1台，校正白板:一块,校正黑板:一块,UV紫外线校正板一块，测量反射孔径3个，USB接口，电源线，内部温度和湿度传感器，颜色测色软件1套。 30、由厂家或总代理商负责安装调试及保修服务，保修不低于一年。必须提供厂家或总代理商售后服务承诺书。 | 1台 | 是 |
| 4 | 生物显微镜 | 1. 无限远光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，具有科勒照明，配有明场观察功能；可升级的观察功能不少于暗场，相差，偏光和荧光等等； 2.显微镜主机结构采用压铸铝材料； 3.铰链式双目镜筒，倾角度≦30度；瞳距调节范围≧52mm-75mm； 4.10倍目镜，视场数≧20mm； 5.内倾式设计物镜转盘，孔位数≧4孔； 6.平场消色差相差物镜（NA和WD数值必须满足）： 6.1 4倍NA≧0.10，WD ≧27.8mm； 6.2 10X NA≧0.25，WD ≧8mm； 6.3 40X NA≧0.65，WD≧0.6mm ； 6.4 100X（油镜）NA≧1.25，WD≧0.13mm； 7.转盘式聚光镜，空气时NA≧0.9；内置相差和暗场环； 8. 显微镜的所有触点上都使用了添加剂进行处理，可以抑制细菌生长，有助于防止通过显微镜表面接 触而发生的疾病传播，并有助于形成更健康的实验室环境; 9.重平衡聚焦手柄，为聚焦提供惯性力量，可以非常精确地定位聚焦； 10.带有延时关机功能，可以在2小时亮度控制没有变化的情况下自动关闭照明，有利节约能源； 11.载物台采用圆角设计，无齿条外露,面积(长x宽 )≧185mmx140mm，XY移动范围≧26mm*76mm ； 12.一体化的电源收集盒与一体化垂直手柄，方便移动与储存； 13.机身具有USB供电口，可给同品牌摄像装置供电或其它设备供电； 14.白光LED冷光源照明，色温6000K，使用寿命≧25000小时，低功耗不发热，背景色温不随光线强弱而变化； 15.必须符合不少于 cULus、CE、RoHS认证； 16.主光学元件必须符合 ISO 9022-11中有关防霉变的相关要求； 17.全帧图像500万像素1 920 x 1 080，帧速最高 30 fps，曝光时间1 毫秒 – 500 毫秒。色位24位，可多个接口：高清连接器 HDMI 1.3、标准 A 型 HDMI 插头； 18.用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象； 18.1具备测量功能，可通过创建二进制图像来进行测量长度、面积等参数集等不同目标和视场； 18.2图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像 19、配置： 19.1 显微镜主机 一套 19.2 LED透射明场照明系统 一套 19.3 平场消色差相差物镜4X、10X、40X、100X 一套 19.4 防尘罩 一个 19.5 电源线 一根 19.6 摄像头 一套 19.7 工作站 一套 ★20 由厂家或总代理商负责安装调试及保修服务，保修不低于一年。必须提供厂家或总代理商售后服务承诺书。 | 1台 | 是 |
| 5 | 倒置显微镜 | 1.显微镜主机 1.1 物镜转换器：4孔式物镜转换器，M25 螺纹； 1.2 聚焦结构：备有聚焦结构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 µm； 1.3 透射光照明装置：5W LED 照明，35000小时寿命，具备自动关机； 1.4 光学系统：无限远光学校正系统； 1.5 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥20 1.6固定式载物台 （长*宽）262*212mm； 1.7 聚光镜： NA ≥ 0.45, WD≥ 40mm-50mm, 孔径光阑可调，调节前置； 1.8 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD； 1.9 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节； 1.10相衬： 5x,10x,20x,40x； 1.11 长工作距离相衬物镜，视场数不小于22： 4X（N.A. 0.13，W.D. ≥17； 10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10； 20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.1； 40X PH1（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.15 1.12 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径不小于22 2.有效像素：≥1200万；芯片规格：1/2.3 英寸彩色COMS；最大图像分辨率：4000×3000； 2.1 像素大小：1.55µm x 1.55 µm； 2.2 录像分辨率：1080P高清模式，30帧/秒； 2.3 智能自动模式可调整曝光时间、灰度值和各种其他摄像头设置，能在各种环境条件下实现高精准度； 2.4 电脑数据接口：USB 3.1接口； 3.可完美控制sCOMS，中文显示界面，具有自动标尺功能，可用于图像采集及后期分析处理。 4.用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象 5.图像分析测量功能：直线、曲线、面积、手动计数等参数 6.采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像 7.可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为 tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。 8.多用户界面自定义设置，功能锁定功能，一键恢复功能； 9.基本配置： 9.1 倒置显微镜主机 一套 9.2 LED透射明场照明系统 一套 9.3 相差物镜4X、10X、20X、40X 一套 9.4 防尘罩 一个 9.5 电源线 一根 10 由厂家或总代理商负责安装调试及保修服务，保修不低于一年。必须提供厂家或总代理商售后服务承诺书。 | 1台 | 是 |
| 小 计 |  |  | 5 |  |