全景机主要技术和配置要求

1.设备用途: 用于医院口腔科X射线诊断，能用于口腔颌面外科、种植牙手术前后的诊断分析，用于口腔正畸科、口腔内科颞颌关节和副鼻窦诊断分析。

2.能投照垂直方向恒定放大1.25倍的曲面断层片。

3.球管组件与主机同一品牌。

4.全景片≤14.2秒。

5.侧位片有效曝光时间≤8秒

6.自动额头和太阳穴的三点定位装置，无需人工干预。

7、CCD物理像素大小：CCD传感器像素≤27微米，全景分辨率及头颅测量的分辨率≥9LP/mm

8、采用≥16比特图像处理技术，内建光缆高速传输接口。

主要配置要求

- X线球管             1套

- CCD 传感器         1套

- 影像处理软件系统    1套

- 远程曝光控制器      1套